Техническое описание

Индикатора регулирующего заданной температуры  ИРЗТ – 1.

- Назначение прибора.

1.1. Индикатор заданной температуры регулирующий     ИРЗТ –1  предназначен для задания

температурного режима шкафа сушильного ШС-80 или аналогов объемом 40...120 литров

- Технические характеристики.

2.1.Напряжение питающей сети, В…………………………….220  +10% –30%

при частоте 50 Гц

  - Потребляемая мощность, не более, ВА………………………...3

  - Условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха от 0 до 50 .

- верхний предел относительной влажности 80% при 35С и более низкой

температуре без конденсации влаги

- атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа

  - Датчик температуры…………………………………термопара ТХК

  - Дискретность задания температурного режима, С……………1

  - Диапазон задания температуры регулирования, С………..от 50 до 200

  - Погрешность  индикации температуры в рабочей точке, С…+- 1

  - Диапазон коррекции заданных значений температур, С…….+-10

с дискретностью, С…………………………………………….+-0,1

  - Характеристики выхода:

    - Тип выхода……………………………………….сухой контакт

Коммутируемый ток, А……………………………………8

при напряжении………………………………………250 В, 50 Гц

Число коммутаций при активной нагрузке,

не менее,…………………………………………….……400000.

2.11. Параметры регулирования заданной температуры:

2.11.1.Алгоритм регулирования………………………………..ПИД

2.11.2.Цикл  регулирования, сек……………………………………4

2.12.Габаритные размеры, мм…………………………………………96х48х93

  - Масса, не более, кГ………………………..………………………0,3

- Устройство и принцип работы.

  - Устройство прибора

    - Прибор содержит следующие аппаратные средства:

- устройство ввода информации (усилитель постоянного тока);

- датчик температуры “Холодных” спаев;

- управляющее устройство со встроенным аналого-цифровым преобразователем, микроконтроллером и энергонезависимым запоминающим устройством;

- устройство формирования выходных сигналов (электромагнитное реле);

- пульт управления с индикацией режимов работы прибора и состояния входных и выходных сигналов;

- блок питания.

    - Все элементы прибора расположены на двух печатных платах. Корпус расcчитан на щитовой  монтаж на вертикальной плоскости.  На передней панели прибора размещены органы индикации и управления, на задней размещены электрические соединители для подключения внешних соединений.

3.2. Органы управления и индикации.

3

4

ИРЗТ-1

1

.   1   8   0

5

2                                                                                                                                6

- индикатор отклонения температуры от заданной.

- индикатор состояния выхода.

- индикатор заданной температуры.

- кнопка «Увеличить».

- кнопка «Уменьшить».

- кнопка «Ввод»

- Размещение, монтаж и подключение прибора.

  - Прибор предназначен для щитового монтажа на вертикальной панели.

  - Крепление производится фиксаторами согласно рис. 1.

93

41                                                                            42

91

Фиксатор, 2 шт, винт М4, 2 шт.                                   установочное отверстие в щите

Рис.№1

5. Порядок работы.

Для управления используются  3 кнопки: «Увеличить», «Уменьшить», «Ввод».

Прибор имеет  3 режима работы:

- режим  выбора рабочей температуры;

- режим ввода поправки оператора;

- режим отображения текущей температуры.

Во всех режимах идет непрерывное автоматическое регулирование температуры в контрольной точке, которое прерывается только при  возникновении нештатных ситуаций.

Переключение режимов производится  нажатием на кнопку «Ввод». Смена режимов производится циклически.

После включения питания прибор автоматически переходит в режим 1.

5.1. Режим  выбора рабочей температуры.

Режим включается автоматически при включении питания.

На индикаторе отображается трехзначное число – заданная рабочая температура в камере. Выбор рабочей температуры производится нажатием кнопок «Увеличить»  и  «Уменьшить». Шаг изменения температуры - 10С.

Точка перед старшим значащим разрядом заданной температуры отображает состояние нагревателя: светящаяся точка означает включение ТЭН.

Слева условными знаками отображается текущая температура в камере. Ниже показаны три возможных варианта отображения.

180

Заданная температура  1800С.

Текущая температура выше заданной.

180

Заданная температура  1800С.

Текущая температура ниже заданной.

180

Заданная температура  1800С.

Текущая температура камеры лежит в допустимых пределах.

5.1. Режим  ввода поправки оператора.

Поправка оператора предназначена для привязки показаний текущей температуры камеры в контрольной точке к показанию эталонного термометра.  При входе в режим поправки оператора на индикаторе будет отображаться величина поправки введенной ранее, например: «   .0». Величина поправки оператора отображается с точностью 0,10С.  Максимальная значение поправки    оператора +-9,9 С.

Внимание!

Перед вводом поправки оператора необходимо выдержать шкаф при установившейся рабочей температуре в течение 2 часов для выравнивания температуры внутри.

Поправка вводится нажатием кнопок «Увеличить», «Уменьшить». Одно нажатие изменяет значение поправки на  0,10С. В случае, когда показания эталонного термометра выше показаний индикатора, поправка вводится со знаком «+» нажатием кнопки «Увеличить»; когда показания эталонного термометра ниже  показаний индикатора, поправка вводится со знаком «-» нажатием кнопки «Уменьшить».

При выходе из режима поправка автоматически записывается в энергонезависимую память прибора, и с этого момента  регулятор начинает работать с учетом введенной  поправки.

Ниже показаны примеры индикации введенных поправок.

.0

Поправка оператора  равна 00С.

+3.7

0.0

Введена поправка оператора +3,70С.

5.3. Режим отображения текущей температуры.

В этом режиме  на  индикаторе  текущая температура в контрольной точке с учетом введенной  поправки оператора. Пример индикации показан ниже.

177

Текущая температура отображается в целых 0С.

Слева на индикаторе светится значок 0.

Нештатные ситуации.

При обрыве термопары или если температура  спая термопары выше 2300С, прибор начинает, издавать короткий звуковой сигнал с периодом 4 сек. При этом, если индикация прибора  находилась в режиме отображения текущей температуры, появится надпись «Err».  В других режимах индикации надпись «Err» не появляется, но звуковые сигналы продолжаются.

Режим калибровки.

Режим калибровка предназначен для контроля исправности прибора и предварительных настроек канала измерения температуры с помощью  термопары.

Вход в режим калибровки осуществляется включением питающего напряжения прибора и удерживаемой в нажатом состоянии кнопки «». После появления звуковых сигналов удерживаемую кнопку необходимо отпустить. На индикаторе прибора на крайне правом разряде появится цифра «0», которая с интервалом в 1 сек. будет перемещаться влево на 1 разряд. При достижении кране левого разряда цифра переместится на крайне правый разряд, а оттуда опять будет перемещаться влево.

Такое перемещение цифры является индикацией основного состояния режима калибровки. В основном состоянии калибровки можно выбрать необходимую тестовую или калибровочную процедуру. Всего прибор имеет 9 процедур. Перемещающаяся цифра на индикаторе означает номер процедуры, которую сейчас можно запустить.

Выбор тестовой или калибровочной процедуры осуществляется нажатием на кнопки «» или  «». Нажатие на кнопку «» вызывает увеличение номера процедуры, «» вызывает уменьшение номера процедуры. Вход в процедуру осуществляется кнопкой «».

Список процедур:

0 – Тест интервала секунда. Каждую секунду идет увеличение счетчика секунд. Текущее значение счетчика отображается на индикаторе в диапазоне от 0 до 9999. Выход по кнопке «».

1 – Тест АЦП. На индикаторе отображается значение напряжения, приложенное к входному разъему термопары. Диапазон входного напряжения от 0 до 18 мв, которому соответствует диапазон значений АЦП на индикаторе от 0 до 4095 ед. АЦП. Выход по кнопке «».

2 – Тест температурного сенсора микроконтроллера. Тест отображает текущую температуру микроконтроллера в ед. АЦП. Выход по кнопке «».

3 – Тест температурного сенсора входной разъема термопары. Тест отображает текущую температуру входного разъема термопары прибора в ед. АЦП. Выход по кнопке «».

4 – Тест просмотра вспомогательных коэффициентов, математической обработки  результатов измерений. Вход в тест выполняется кнопкой «», перебор коэффициентов кнопкой «», выход из теста по кнопке «».

5 – Тест обработки напряжения приложенного к входному разъему термопары. Вход в тест выполняется кнопкой «», перебор режимов теста выполняется кнопкой «», выход из теста по кнопке «».

6 – Тест показаний температуры входного разъема термопары. Калибровка температурного сенсора входного разъема термопары. Вход в тест и калибровку выполняется кнопкой «», перебор режимов теста и калибровки выполняется кнопкой «», выход из теста и калибровке выполняется по кнопке «».

7 – Калибровка преобразований напряжения приложенного к входному разъему термопары. Вход в калибровку выполняется кнопкой «», перебор режимов калибровки выполняется кнопкой «», выход из калибровки выполняется по кнопке «».

8 - Сброс вспомогательных коэффициентов, математической обработки  результатов измерений. Вход в сброс выполняется кнопкой «», выход выполняется автоматически.

Включение прибора в тестовом режиме.

- Установить перемычку.

- Включить прибор в сеть.

- После появления звукового сигнала, снять перемычку с прибора, не выключая его из сети.

- На индикаторе прибора на крайне правом разряде появится цифра «0», которая с интервалом в 1 сек. будет перемещаться влево на 1 разряд. При достижении кране левого разряда цифра переместится на крайне правый разряд, а оттуда опять будет перемещаться влево.

Проверка версии программы.

- Не изменяя цифру «0» нажатием на кнопки «» или  «», нажать кнопку «».

- На индикаторе появится 4-х значное чило обозначающее версию программы. Версия программы должна соответствовать версии программы указанной устно.

- Нажать кнопку «».

- На индикаторе прибора, снова  на крайне правом разряде появится цифра «0», которая с интервалом в 1 сек. будет перемещаться влево на 1 разряд.

- Нажать кнопку «».

- На индикаторе прибора цифра «1», которая с интервалом в 1 сек. будет перемещаться влево на 1 разряд.

Первичная инициализация.

- Нажать кнопку «».

- На индикаторе прибора появится надпись «СБРС» - это означает что будет выполнена первичная инициализация прибора.

- Нажать кнопку «», - запускаем первичную инициализацию.

- На индикаторе пропадет надпись «СБРС», но последовательно появятся 3 точки, которые будут обозначать выполнение первичной инициализации. По окончании первичной инициализации на индикаторе прибора, снова  на крайне правом разряде появится цифра «1», которая с интервалом в 1 сек. будет перемещаться влево на 1 разряд.

- Нажать кнопку «».

- На индикаторе прибора цифра «2», которая с интервалом в 1 сек. будет перемещаться влево на 1 разряд.

Температурная калибровка.

- Нажать кнопку «».

- На индикаторе должна появиться надпись «УС Н».

- Нажать кнопку «».

- На индикаторе должна появиться надпись «УС У».

- Нажать кнопку «».

- На индикаторе должна появиться надпись «0РЕГ».

- Нажать кнопку «».

- Выставить на магазине сопротивлений 18 ом.

- Проверить показания прибора на индикаторе. Число, отображаемое на индикаторе должно быть не более 4080.

- Если оно более этой величины, уменьшить сопротивление на 0.1 ом (выставить на магазине 17.9 ом).

- Проверить показания прибора на индикаторе. Число, отображаемое на индикаторе должно быть не более 4080.

- Если оно более этой величины, уменьшить сопротивление на 0.1 ом (выставить на магазине 17.8 ом). И т.д. пока на индикаторе число станет не более 4080.

- Нажать кнопку «». На индикаторе должно появится новое число 1100  200.

- Не отключая прибор от магазина сопротивлений засунуть прибор в термостат.

- Следить за индикатором. Величина 1100  200 должна плавно уменьшаться по мере прогревания прибора.

- Ждать замены плавно уменьшающейся величины 1100  200, на надпись «0РЕГ».

- После появления надписи «0РЕГ», процесс температурной калибровки закончен. Прибор необходимо вынуть из термостата, магазин сопротивлений не отключать.

Калибровка нуля.

- Нажать кнопку «».

- На индикаторе должна появиться надпись «УС Н».

- Выставить на магазине сопротивлений «0» ом.

- Нажать кнопку «».

- Проверить показания прибора на индикаторе. Число, отображаемое на индикаторе должно быть не более  200.

- Нажатием на кнопки «» или  «», выставить показания прибора на индикаторе   0.

- Нажать кнопку «».

- На индикаторе должна появиться надпись «УС Н».

Калибровка угла.

- Нажать кнопку «».

- На индикаторе должна появиться надпись «УС У».

- Выставить на магазине сопротивлений «18» ом.

- Нажать кнопку «».

- На индикаторе должно появиться число 18.00  1.00.

- Нажатием на кнопки «» или  «», выставить показания прибора на индикаторе 18.00.

- Нажать кнопку «».

- На индикаторе должна появиться надпись «УС У».

- Нажать кнопку «».

- На индикаторе прибора на крайне правом разряде появится цифра «2», которая с интервалом в 1 сек. будет перемещаться влево на 1 разряд. При достижении кране левого разряда цифра переместится на крайне правый разряд, а оттуда опять будет перемещаться влево.

- Нажать кнопку «».

- На индикаторе прибора на крайне правом разряде появится цифра «3», которая с интервалом в 1 сек. будет перемещаться влево на 1 разряд.

Коррекция датчика температуры.

- Нажать кнопку «».

- На индикаторе появится температура окружающего воздуха, измеренная с помощью датчика холодного конца. Температура отображается в 0С, с десятыми.

- Если отображенная температура отличается от показаний термометра окружающего воздуха более чем на 0.1 0С, необходимо выполнить коррекцию показаний датчика температуры. Если коррекцию показаний датчика выполнять не нужно, то нажать кнопку «».  На индикаторе прибора на крайне правом разряде появится цифра «3», которая с интервалом в 1 сек. будет перемещаться влево на 1 разряд. Процесс калибровки прибора на этом закончен, прибор можно выключить!

- Нажать кнопку «». Выполняем коррекцию.

- На индикаторе появится надпись «НАС».

- Нажать кнопку «». После этого на индикаторе снова появится температура окружающего воздуха в 0С, с десятыми. Нажатием на кнопки «» или  «», выставить показания температуры на индикаторе  прибора соответствующие показаниям термометра окружающего воздуха.

- Нажать кнопку «». На индикаторе прибора снова появится надпись «НАС».

- Нажать кнопку «». На индикаторе прибора на крайне правом разряде появится цифра «3», которая с интервалом в 1 сек. будет перемещаться влево на 1 разряд. Процесс калибровки прибора на этом закончен, прибор можно выключить!