Техническое описание

Индикатора регулирующего заданной температуры  ИРЗТ – 2.

- Назначение прибора.

1.1. Индикатор заданной температуры регулирующий     ИРЗТ –2  предназначен для задания

температурного режима термостата ТС-80 или аналогов объемом 40...100 литров.

- Технические характеристики.

2.1.Напряжение питающей сети, В…………………………….220  +10% –30%

при частоте 50 Гц

  - Потребляемая мощность, не более, ВА………………………...3

  - Условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха от 0 до 50 .

- верхний предел относительной влажности 80% при 35С и более низкой

температуре без конденсации влаги

- атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа

  - Датчик температуры…………………………………СГНЛ 421417.004 на основе датчика                     ..                                                                                      TMP37GT9

  - Дискретность задания температурного режима, С……………0,1

  - Диапазон задания температуры регулирования, С………..от 20 до 60

  - Погрешность  индикации температуры в рабочей точке, С…+- 0.1

  - Диапазон коррекции заданных значений температур, С…….+-10

с дискретностью, С…………………………………………….+-0,1

  - Характеристики выхода:

    - Тип выхода……………………………………….сухой контакт

Коммутируемый ток, А……………………………………8

при напряжении………………………………………250 В, 50 Гц

Число коммутаций при активной нагрузке,

не менее,…………………………………………….……400000.

2.11. Параметры регулирования заданной температуры:

2.11.1.Алгоритм регулирования………………………………..ПИД

2.11.2.Цикл  регулирования, сек……………………………………20

2.12.Габаритные размеры, мм…………………………………………96х48х93

  - Масса, не более, кГ………………………..………………………0,3

- Устройство и принцип работы.

  - Устройство прибора

    - Прибор содержит следующие аппаратные средства:

- устройство ввода информации (усилитель постоянного тока);

- управляющее устройство со встроенным аналого-цифровым преобразователем, микроконтроллером и энергонезависимым запоминающим устройством;

- устройство формирования выходных сигналов (электромагнитное реле);

- пульт управления с индикацией режимов работы прибора и состояния входных и выходных сигналов;

- блок питания.

    - Все элементы прибора расположены на двух печатных платах. Корпус расcчитан на щитовой  монтаж на вертикальной плоскости.  На передней панели прибора размещены органы индикации и управления, на задней размещены электрические соединители для подключения внешних соединений.

3.2. Органы управления и индикации.                                                                                                           Органы управления и индикации показаны на рис.1.

- индикатор отк11. индикатор отклонения температуры от заданной.

- индикатор состояния выхода.

- индикатор заданной температуры.

- кнопка «Увеличить».

- кнопка «Уменьшить».

- кнопка «Ввод»

- Размещение, монтаж и подключение прибора.

  - Прибор предназначен для щитового монтажа на вертикальной панели.

Размеры прямоугольного окна в панели для монтажа прибора:

- высота       42мм;

- ширина      91мм.

  - Крепление производится упорными винтами с фиксаторами согласно рис. 2.

5. Порядок работы.

Для управления используются  3 кнопки: «Увеличить», «Уменьшить», «Ввод».

Прибор имеет  3 режима работы:

- режим  выбора рабочей температуры;

- режим ввода поправки оператора;

- режим отображения текущей температуры.

Во всех режимах идет непрерывное автоматическое регулирование температуры в контрольной точке, которое прерывается только при  возникновении нештатных ситуаций.

Переключение режимов производится  нажатием на кнопку «Ввод». Смена режимов производится циклически.

. Через 3-5 мин. с момента включения электропитания, начинается управление нагревом. Если измеренная температура ниже заданной - включается ТЭН, выше заданной – не включается. Мигание крайней левой точки на табло индикаторов означает – ТЭН включен, точка не светится – ТЭН выключен.

Значение заданной температуры влияет на используемую мощность ТЭНа. Чем выше заданная температура, тем выше используемая мощность ТЭН для нагрева. Ориентировочное соответствие заданной температуры и используемой мощности ТЭНа от его номинального значения:

200С-250С	-	25%-35%;

250С-390С	-	35%-78%;

390С-600С 		-	78%-100%.

5.1. Режим  выбора рабочей температуры.

После включения питания прибор автоматически переходит в режим 1

На индикаторе отображается трехзначное число – заданная рабочая температура в камере. Выбор рабочей температуры производится нажатием кнопок «Увеличить»  и  «Уменьшить». Шаг изменения температуры - 0.10С. Допустимый диапазон задания температуры 200С-600С.

Слева условными знаками отображается текущая температура в камере. Ниже показаны три возможных варианта отображения.

48.0

Заданная температура  48.00С.

Текущая температура выше заданной.

48.0

Заданная температура  48.00С.

Текущая температура ниже заданной.

48.0

Заданная температура  48.00С.

Текущая температура камеры лежит в допустимых

пределах.

5.2. Режим  ввода поправки оператора.

Поправка оператора предназначена для привязки показаний текущей температуры камеры в контрольной точке к показанию эталонного термометра.  При входе в режим поправки оператора на индикаторе будет отображаться величина поправки введенной ранее, например: «   .0». Величина поправки оператора отображается с точностью 0,10С.  Максимальная значение поправки    оператора +-9,9 С.

Внимание!

Перед вводом поправки оператора необходимо выдержать шкаф при установившейся рабочей температуре в течение 2 часов для выравнивания температуры внутри.

Поправка вводится нажатием кнопок «Увеличить», «Уменьшить». Одно нажатие изменяет значение поправки на  0,10С. В случае, когда показания эталонного термометра выше показаний индикатора, поправка вводится со знаком «+» нажатием кнопки «Увеличить»; когда показания эталонного термометра ниже  показаний индикатора, поправка вводится со знаком «-» нажатием кнопки «Уменьшить».

При выходе из режима поправка автоматически записывается в энергонезависимую память прибора, и с этого момента  регулятор начинает работать с учетом введенной  поправки.

Ниже показаны примеры индикации введенных поправок.

Поправка оператора  равна 00С.

.0

+3.7

0.0

Введена поправка оператора +3,70С.

5.3. Режим отображения текущей температуры.

В этом режиме  на  индикаторе  текущая температура в контрольной точке с учетом введенной  поправки оператора. Пример индикации показан ниже.

37.7

Текущая температура отображается в целых 0С.

Слева на индикаторе светится значок 0.

6. Нештатные ситуации.

Контроль нештатных ситуаций начинается через 120 мин. с момента включения ТС-80.    При возникновении нештатных ситуаций раздается прерывистый звуковой сигнал, на индикаторе появляется сообщение «ERR…..». Возможны следующие сообщения о нештатных ситуациях:

Err 01	-	температура выше заданной на 10С.

Err 02	-	температура ниже заданной на 10С.

Err 04	-	заданная температура выше 600С.

Err 08	-	ошибка выполнения этапа (сбой в программе).

Выход из режима индикации АВАРИИ, выполняется «сбросом электропитания», для этого необходимо выключить электропитание на  2-3 сек.